Wann die Sonde getrennt wird – und wann nicht

Diskonnektion bedeutet, dass die Sonde vom Ultraschallgerät getrennt wird. Dies ist jedoch nicht bei jedem Aufbereitungsverfahren erforderlich. Keine Diskonnektion erforderlich: Bei der täglichen Routine-Aufbereitung direkt am Ultraschallplatz mittels validierter Wischverfahren (z. B. spezieller Desinfektionstücher) verbleibt die Sonde am Gerät. Das spart Zeit und schont die empfindlichen Steckerkontakte des Ultraschallgeräts. Diskonnektion zwingend notwendig: Sobald flüssige Verfahren (Tauchbäder für Reinigung oder High-Level-Desinfektion) oder (teil-)maschinelle Aufbereitungsgeräte genutzt werden, muss die Sonde abgekoppelt werden. Auch bei einem Wechsel in einen zentralen unreinen Aufbereitungsbereich ist das Trennen vorgeschrieben.

| Arbeitsanweisung: Reinigung und Desinfektion im Tauchbad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vorreinigung |  | Anmerkung / Hinweise |
| Wann / Wo? | Siehe AA „Reinigung und Desinfektion durch Wischen“ |  |
| Womit? | Siehe AA „Reinigung und Desinfektion durch Wischen“ |  |
| Wie? | Sondenüberzug entfernen und entsorgen, Kontamination des Schallkopfes vermeiden Ultraschallgel und Körpersekrete mit dem Tuch entfernen und entsorgen Besondere Beachtung von Rillen und Fugen Diskonnektion der Sonde: Weitere Aufbereitung erfolgt im Untersuchungs- bzw. Aufbereitungsraum. Ultraschallgerät: Tastatur, Trackball, Sondenhalterung und Sondenkabel wischdesinfizieren. |  |
| Tauchbadreinigung inkl. Zwischenspülung und Trocknung nach Vorreinigung |  |  |
| Womit? | Händedesinfektion, Schutzausrüstung: Handschuhe, flüssigkeitsdichter, langärmeliger Schutzkittel, Mund-Nasen-Schutz, Augen-/Gesichtsschutz Becken/Wanne Weiche Bürste, Tuch Reinigungsmittel (Angabe des Produktnamens sowie Konzentration nach Angabe des Herstellers) Tuch zum Trocknen |  |
| Wie? | Spritzer vermeiden: Dazu reinigen Sie die Sonde unter der Wasseroberfläche. Legen Sie die Ultraschallsonde vollständig in die Reinigungslösung ein. Mehrfach drehend wischen Sie vom Handgriff bis zum distalen Ende. Rillen und Fugen reinigen Sie mit der Bürste. Anschließend nehmen Sie sie aus der Reinigungslösung, um sie mit Wasser abzuspülen und trocknen zu lassen. Führen Sie jetzt eine Sichtprüfung auf Restverschmutzung durch, ggf. mittels Lupe. | Vorsicht: Stecker darf nicht nass werden! |
| Tauchbaddesinfektion inkl. Schlussspülung und Trocknung nach Tauchbadreinigung |  |  |
| Womit? | Becken/Wanne Desinfektionsmittel (Angabe des Produktnamens sowie erforderliche Konzentration nach Angabe des Herstellers) Timer (Zeitmesser) Tuch zum Trocknen |  |
| Wie? | Legen Sie die Ultraschallsonde vollständig in die Desinfektionslösung ein. Einwirkzeit (nach Herstellerangaben), Sekunden angeben. Legen Sie die Schutzausrüstung ab, desinfizieren Sie die Hände und legen Sie eine frische Schutzausrüstung an. Nehmen Sie die Sonde aus der Desinfektionslösung, spülen Sie sie mit Wasser ab und lassen Sie sie trocknen. Desinfizieren Sie die Arbeitsflächen, entsorgen Sie die Schutzausrüstung und führen Sie zum Abschluss noch mal eine Händedesinfektion durch. Ultraschallsonden dürfen nach dokumentierter Freigabe wieder zum Einsatz kommen. | Vorsicht: Stecker darf nicht nass werden! |
| Wer? | Untersuchende Person / qualifizierte Person |  |